## Sheet1
MODELO DE PROPOSTA DISPENSA N° 35/2024
Nome/Empresa:
CNPJ:
Endereço: |  | Bairro:
E-mail: |  | Site:
Cidade: |  | Estado:
Fone: |  | Cep:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS
Item | Descrição | Unidade | Quant | MARCA | V.Unt | V. Total
1 | Respirador pulmonar mecânica 100: Respirador pulmonar mecânica.Alimentado pela rede elétrica (100-240 VAC) ou por baterias internas recarregáveis de com autonomia de 7 horas quando completamente carregadas,Dimensões do produto 310 mm (L) x 280 mm (C) x 350 mm (A) Peso bruto 6 kg Modo de Operação Contínuo, Especificação elétrica 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz Consumo de corrente: 1,25 A MAX Classificação de Partes Aplicadas Circuito Paciente: BF Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O, Grau de Proteção Contra Choque Elétrico Equipamento à prova de choque elétrico Classe II – Quando conectado à rede elétrica AC; Energizado internamente – Quando energizado através da sua bateria interna. Meio de Separação entre Equipamento e Plugue de rede, EMC Classe B Grau de impermeabilidade IP21 Especificações de Bateria Interna Lithium-Ion Recarregável Tensão Nominal 16,8 VDC Carga Nominal 7000 mAh Display 10.4,Tipo do conector DISS Pressão de receptor de oxigênio 40-70 psig / 275-480 kPa FiO2 21% a 100% Precisão +- 8% Tempo de resposta de FiO2 de 21% à 90% Até 15 segundos | Unidade | 1
2 | Cardioversobifasico:Tipo de proteção contra choque elétrico Classe II; Grau de proteção contra choque elétrico Aplicável a cada módulo. ECG/ Desfibrilador/Modo DEA/ Marcapasso – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação. SPO2/ PNI/ EtCO2 – Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação; Proteção contra penetração nociva de água e de material particulado IP33; Modo de Operação Aplicável a cada módulo; Formato de impressão 1 canal Automático e Manual; Impedância de entrada < 10 MΩ; Faixa de detecção de impedância 25 Ohm – 500 Ohm; Resposta de frequência c/ filtro: 0,5 – 35 Hz s/ filtro: 0,5 – 100 Hz; Filtros AC: 50/60 Hz – Muscular: 35 Hz; Ganho 5 – 10 – 20 mm/mV; Detecções Detecta e rejeita pulso de marcapasso; Display De LCD colorida de aproximadamente 7”, de alta resolução, touchscreen; Energização 100 – 240 VAC – Automático – 50/60 Hz Energizado Internamente – Bateria interna. DC Externo: 10 – 16 VDC; Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica Plugue de rede; Consumo (máximo) Rede elétrica: 100V – 5A 240V – 2,5A Bateria: 10ª; Alimentação DC Externa Tipo: recarregável íon de lítio 16,8 VDC, 7000mAh – Selada. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas 4 horas de monitoramento ou 100 choques a 150 choques consecutivos respectivamente.; Corrente AC 100 VAC – 5A / 240V – 2,5A máximo; Tensão de saída das pás 256 – 1570 VDC; Corrente de saída das pás a 50 ohms 50A – máximo; Fusível Tipo Rápido 20AG F L5A, 250V 20AG F L5A, 250V; Gabinete Alto impacto com isolamento elétrico e térmico (anti-chama); Tempo de descarga < 240 ms; Tempo de descarga com sincronismo < 40 ms; Temperatura de Operação 10ºC a 50ºC; Dimensão Aproximadamente: Cardioversor 7"- 125mm x 355mm x 288mm; Peso Aproximadamente 7"- 4,3kg incluindo todos os acessórios; Pressão Atmosférica de Operação 700 Pa 1060 Pa (525 mmHg 795 mmHg); Idiomas disponíveis Português, Espanhol e Inglês; Operação em conjunto com inversor de frequência Forma de onda de saída: Senoidal pura. Frequência de saída: 60 Hz + 3Hz. Relação in/out sugerida: 12Vcc / 127Vca. Relação in/out máxima: 12Vcc / 220Vca. Potência de saída sugerida: 1000W; Energia De 1 a 200 joules bifásicos, Opcional até 360 joules bifásicos Opcional de 1 a 270 joules bifásicos Limitada a 50 Joules para modo Infantil – pás de choque intercambiáveis; Resposta de frequência Monitor: 0.5 a 25 Hz Diagnóstico: 0.05 a 100 Hz; Filtros Notch: 60 - 50 Hz Muscular: passa-baixa 35 Hz; Ganhos 5 - 10 - 20 mm/m; Faixa de leitura de batimentos 0 a 300 BPM - exatidão de 01 BPM com apresentação numérica; Saída Sinal de ECG analógico 1V/mVpp; Proteção de desfibrilação Máximo de 360 J; Recuperação da linha de base Menor ou igual a 4s após a desfibrilação; Indicador sistólico (QRS) Bip audível; Sinal de calibração 1mVpp ± 3 %; Grau de proteção contra choque elétrico Parte aplicada do Tipo CF à prova de desfibrilador; Ajustes de Varredura 12.5, 25.0 ou 50.0 mm/s; Tempo de Resposta do Medidor de Frequência Cardíaca para mudança da Frequência Cardíaca Faixa de FC: 80 bpm a 120 bpm ¦ Até 11 s. Faixa de FC: 80 bpm a 40 bpm ¦ Até 11 s; Tempo máximo de Alarme para Taquicardia Ventricular: 1 mV @ 206 bpm ou 2 mV @ 195 bpm ¦ Até 10 s (para qualquer ganho); Rejeição de Pulsos Marcapasso Amplitude: +/- 2mV ~ +/- 700mV. Largura: 0,1ms ~ 2 ms. Sobrelevação | Unidade | 1
3 | Bomba de infusão: bateria de longa duração 9 horas; uso adulto, pediátrico e neonatal; função anti-bolus, dps (sistema dinâmico de pressão), e sistema kvo, que impede a obstrução do acesso venoso; tipo de proteção elétrica: classe i com componente aplicado tipo cf a prova de desfibrilação; de fácil encaixe e transporte fixação vertical e horizontal; trava de segurança e fechamento automático da porta; utiliza equipo universal que permite cadastro de novas marcas; bomba de infusão volumétrica inteligente - interface intuitiva e display com leitura visível à distância; modos de infusão, peso corporal; gotejamento; Dose de carregamento; sequência; aceleração e desaceleração; biblioteca de drogas (ampla lista de drogas pré-definidas e permite adicionar novas drogas e dietas parenterais e enterais.); Alarmes ajustado para adequar o volume ao ambiente; leve e compacta entre1.0 kg a 1.8 kg com alça para transporte; grau de proteção ip24; 1 (um) prendedor de suporte, 1 (um) equipo descartável parenteral, 1 (uma) bateria, 1 (um) cabo de força. | Unidade | 1
4 | Aspirador cirúrgico 1litro: Bomba de Vácuo tipo pistão silenciosa vácuo 21 polegadas de Hg, vazão livre 15 Its/min; Capacidade de frasco coletor 1 litro, motor de1/5 hp; incluindo 01 bomba de vácuo; 01 frasco coletor 1 litro ; 1 Tampa de Borracha com válvula de segurança aclopada; 1 tubo de silicone; altura26 cm, largura 29 cm, voltagem bivolt automático. | Unidade | 1
5 | Maleta acesso vias aéreas: Dimensão da maleta, interiores comprimento x largura x altura 248x190x106 cm; dimensões exteriores comprimento x largura x altura 280 x 250 x125 mm; peso liquido: 1360 g; Capacidade: 5,00 l, Material termoplástico, resistente a água e pó;Lâmina curva para Laringoscópio convencional N° 3,Iluminação: Luz, branca ou Amarelada;Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts);Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres);Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas);Em aço inox, peso líquido KG 0,112, dimensão da lamina curva n°3- 122,00 mm: 35,0mm; Lamina Curva para Laringoscópio convencional N° 4 Iluminação: Luz, branca ou Amarelada; Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts); Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres); Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas); Em aço inox; peso líquido KG 0,139, dimensões da lamina curva n°4 – 150,0 mm; 39,0mm; Cabo para Laringoscópio convencional: Fabricadoem aço inox, Altura do produto 14,50 cm, Largura do produto 2,50 cm, profundidade do produto 2,50 cm, peso líquido do produto 0,241 kg, altura com a embalagem 14,50 cm, largura com a embalagem 2,50 cm, profundidade com a embalagem 2,50 cm, peso bruto com a embalagem 0,241KG; Cânula de Guedel: 0(60mm), com extremidades arredondadas para evitar lesões, moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traquéia, possuir acabamento suave e flexível, Cânula de Guedel 0, Altura do produto 6,00 cm, largura do produto 3,00 cm, profundidade do produto 2,30, peso líquido 0,007 kg. Cânula de Guedel:1 Tamanho 1(70mm de comprimento),com extremidades arredondadas para evitar lesões, moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traquéia, possuir acabamento suave e flexível, Cânula de Guedel 1, adulto, altura do produto 7,00 cm, largura do produto 3,00 cm, profundidade do profundo 2,00 cm, peso líquido 0,009 kg. Cânula de Guedel:2 Tamanho 2 (80 mm de comprimento), com extremidades arredondadas para evitar lesões, moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traquéia, possuir acabamento suave e flexível, Cânula de Guedel 2, adulto, altura do produto 8,00 cm, largura do produto 3,50 cm, profundidade do profundo 3,00 cm, peso líquido 0,011 kg. Cânula de Guedel:3 Tamanho 3 (90 mm de comprimento), com extremidades arredondadas para evitar lesões, moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traquéia, possuir acabamento suave e flexível, Cânula de Guedel 3, adulto, altura do produto 9,00 cm, largura do produto 4 cm, profundidade do profundo 4 cm, peso líquido 0,015 kg. Cânula de Guedel:4 Tamanho 4 (100 mm de comprimento), com extremidades arredondadas para evitar lesões, moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traquéia, possuir acabamento suave e flexível, Cânula de Guedel 4, adulto, altura do produto 10,00 cm, largura do produto 4 cm, profundidade do profundo 3,30 cm, peso líquido 0,015 kg. Cânula de Guedel:5 Tamanho 5 (100 mm de comprimento), com extremidades arredondadas para evitar lesões, moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traquéia, possuir acabamento suave e flexível, Cânula de Guedel 5, adulto, altura do produto 11,00 cm, largura do produto 4,00 cm, profundidade do profundo 3,00 cm, peso líquido 0,016 kg. Cânula de Guedel:6 Tamanho 6 (120 mm de comprimento), com extremidades arredondadas para evitar lesões, moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traquéia, possuir acabamento suave e flexível, Cânula de Guedel 6, adulto, altura do produto 12,00 cm, largura do produto 4,00 cm, profundidade do profundo 3,75 cm, peso líquido 0,018 kg. Mascara de Oxigênio com reservatório: Máscara de alta concentração, completa com reservatório e tubo extensor; Válvula de segurança que previne a re-inalação do CO2 expirado, Possui um reservatório;Cor: TransparenteVinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização; Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m;Presilha ajustável para maior conforto e fixação;Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado Fio Guia Bouguie Ponta Ventilada Adulto: Tamanho adulto para uso com tubos traquéias entre 5.5mm a 10,0mm, característica comprimento 70 cm espessura 5,0 mm (15F), ponta angular pré-formatada, ventilado, embalagem individual Fio Guia Bouguie Ponta Ventilada Pediátrico:Tamanho pediátrico para uso com tubos traquéias entre 3,0mm a 4,5mm, característica comprimento 54 cm espessura 2,0 mm (6F), ponta arredondadas e atraumáticas, ventilado, cor contratante amarelo brilhante, marcações situadas na face anterior favorecendo a leitura durante o procedimento, embalagem individual. Fio Guia Bouguie Ponta Ventilada Neonatal:Tamanho pediátrico para uso com tubos traquéias, característica comprimento 500mm cm diâmetro 2mm (6F), ponta arredondadas e atraumáticas, ventilado, o procedimento, embalagem individual descartável. | Unidade | 1
6 | Bolsa acesso venoso: bolsa aph com bolso externo vermelha;01 – bolsa aph com bolso externo vermelha, 01 – tala de imobilização p azul, 01 – tala de imobilização pp lilás, 02 – luva esteril c/pó, 02 – compressa gaze 7,5x7,5 11f pct c/ 10, 01 – esparadrapo branco impermeável, 02 – agulha hip. (grande) – acima de 25x0,6 até 40x12mm ou 40x10mm (adulto), 02 – agulha hip (pequena) – 13x0,30mm/13x0,4mm (infantil), 01 – agulha cânula de aspiração de medula óssea,02 – equipo macrogotas, 02 – cateter ivperif. (grande), 02 – cateter ivperif. (pequena),02 – tesoura romba romba reta, 02 – pinça kocher, 02 – bisturi descartável, 02 – seringa desc. 03ml, 02 – seringa desc. 10m, 02 – seringa desc. 20ml, 02 – seringa desc. 05ml, 02 – sonda foley 2 vias (grande), 02 – sonda foley 2 vias (pequena), 02 – torneira 3 vias desc. luerlock, 02 – equipo microgotas, 01 – equipo multi vias adulto, 01 – soros ringer lactato 500ml (bolsa), 01 – soros fisiologico 0,9% 500ml (frasco), 01 – garrote,01 – equipo multi vias infantil, 01 – swab sache álcool 70% (caixa). | Unidade | 1
TOTAL
Ass: __________________________________
Orçamento válido por 60 dias
Nome: ________________________________
Local e data :
Carimbo da empresa